[image: image1.jpg]



環保署環境檢驗所人員穿著無塵衣於控溫控濕之

無塵室內執行PM2.5檢測之情形

[image: image2.jpg]



環保署環境檢驗所購置之PM2.5採樣設備
新聞小辭典

	空氣中細懸浮微粒(PM2.5)如何檢測？
	以定流量抽引空氣進入特定形狀之採樣器進氣口，經慣性微粒分徑器，將氣動粒徑小於或等於2.5微米（μm）之細懸浮微粒（PM2.5）收集於濾紙上。而此濾紙於採樣前、後均於特定溫度與濕度環境中調理後秤重，以決定所收集之PM2.5微粒之淨重，再除以24小時之採樣總體積即得微粒24小時之質量濃度。

	PM2.5檢測設施要求
	1.潔淨度建議至少達Class 1000等級之無塵室，室內溫度全年維持在平均溫度20至23℃、24 小時內變化在 ± 2℃；相對溼度 30 至 40 %、24 小時內相對溼度變化控制在 ± 5 % 內。

2.實驗室內至少應設置有1 μg級（或更高等級）微量天平，並搭配靜電消除器及數據自動記錄系統。

3.在PM2.5之檢測過程，PM2.5微粒之捕集量及相關品保品管控制均需達μg等級，故所需之溫濕度環境控制條件及秤量天平均有較為嚴格之要求。

	1μg（微克）的質量有多小？
	1 μg（微克）係指10-6  g（公克），意即百萬分之一公克。




















PAGE  
1

